Prostat MR Görüntüleme Protokolleri

Endikasyonlar:

- Prostat kanserinin tanısı, lokalizasyonu ve evrelemesi ve tedavi sonrası takibi

Dikkat edilecek noktalar ve ön hazırlık:

- Genel MRG ve İV gadolinyum kontrendikasyonları araştırılır (bkz giriş).

- Prostat biyopsisi yapılan hastalarda MR inceleme 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Bu süre MR spektroskopi için 8 hafta olmalıdır.

- Barsak hareket artefaktını engellemek için incelemeden 1 gün önce sıvı diyet ve hafif purgatif verilmesi önerilir.

Pelvik görüntüleme:

- Pelvik faz dizilimli sarmal ile T1 aksial görüntüleme:

Endikasyonu: Nodal tutulum, kemik yapılar ve biyopsi sonrası prostat bezinde hemoraji değerlendirilir.

Kesit alanı: Aortik bifürkasyondan simfis pubise kadar

Kesit kalınlığı:  5 mm (1 mm boşluk)

FOV: 22-26 cm

Prostat görüntüleme:

Endorektal sarmal veya pelvik faz dizilimli sarmal ile uygulanabilir. Ancak spektral inceleme ve difüzyon görüntüleme yapılması planlanıyorsa daha doğru değerlendirme için endorektal sarmal tercih edilmelidir.

Kesit alanı: Seminal veziküllerin süperiorundan prostatik apekse kadar

  - Endorektal sarmal ile prostat görüntüleme

Endorektal sarmal ile uygulamada sarmal içine rektal enjektör ile 80-100 cc oda havası verilir.

- T2 aksial, koronal ve sagital görüntüleme:

Kesit kalınlığı:  3 mm (boşluk yok)

FOV: 12-16 cm

- Dinamik kontrastlı MR görüntüleme

Aksial yağ baskılı üç boyutlu (3B) fast spoiled gradient recalled acquisition in steady state [FSPGR] sekansı uygulanır.

İV gadolinyum (0.1-0.2 mmol/kg) injeksiyonu öncesi ve sonrası inceleme yapılır. İnjeksiyon hızı 4 ml/sn’dir. Total injeksiyon süresi 5 sn’dir. Kontrast njeksiyonunu takiben 15 ml serum fizyolojik verilir.

Dinamik inceleme üç fazlı (30, 60 ve 90 sn'lerde) veya iki fazlı (20-90 sn ve 90-325 sn) yapılır.

Kesit kalınlığı:  3 mm (boşluk yok)

FOV: 22-26 cm

- MR spektroskopi

T2 aksial üç boyutlu (3B) PROSE sekans uygulanır.

Görüntüleme parametreleri:

1.5T için: 16 x 8 x 8 faz kodlama basamakları, nominal rezolüsyon 0.34 cm3 , TR/TE 700-1000/ 120-130, spektral genişlik=1000Hz, matriks 512.

3T için:  12 x 8 x 8 faz kodlama basamakları, nominal rezolüsyon 0.157 cm3 TR/TE 1300-1500/ 85, spektral genişlik=2000Hz, matriks 1024.

- Difüzyon ağırlıklı görüntüleme:

Aksial difüzyon ağırlıklı single-shot eko planar görüntüleme (SSEPG) uygulanır.

Görüntüleme parametreleri:

Kesit kalınlığı 4-5 mm (boşluk yok)

FOV: 20 x 20 cm

TR/TE: 2700-3200/96; Flip angle, 90°, matriks 128 x 128,

B değerleri: 0-50 and 800-1000 sn/mm2.

B. Pelvik faz dizilimli sarmal ile prostat görüntüleme:

  - T2 aksial, koronal ve sagital görüntüleme:

Kesit kalınlığı:  3-4 mm (boşluk yok)

FOV: 22-26 cm

  - Dinamik kontrastlı MR görüntüleme

Aksial yağ baskılı üç boyutlu (3B) fast spoiled gradient recalled acquisition in steady state [FSPGR] sekansı uygulanır.

İV gadolinyum (0.1 mmol/kg) injeksiyonu öncesi ve sonrası inceleme yapılır. İnjeksiyon hızı 4 ml/sn’dir. Total injeksiyon süresi 5 sn’dir. Kontrast njeksiyonunu takiben 15 ml serum fizyolojik verilir.

Dinamik inceleme üç fazlı (30, 60 ve 90 sn'lerde) veya iki fazlı (20-90 sn ve 90-325 sn) yapılır.

Kesit kalınlığı:  3 mm (boşluk yok)

FOV: 22-26 cm

  - MR spektroskopi

T2 aksial üç boyutlu (3B) PROSE sekans uygulanır.

Görüntüleme parametreleri:

1.5T için: 10 x 10 x 15 faz kodlama basamakları, TR/TE 700-1000/ 120-130, spektral genişlik=1000Hz, matriks 512.

3T için:  12 x 8 x 8 faz kodlama basamakları, TR/TE 1300-1500/ 85, spektral genişlik=2000Hz, matriks 1024.

  - Difüzyon ağırlıklı görüntüleme:

Aksial difüzyon ağırlıklı single-shot eko planar görüntüleme (SSEPG) uygulanır.

Görüntüleme parametreleri:

Kesit kalınlığı 4-5 mm (boşluk yok)

FOV: 23 x 23 cm

TR/TE: 2700-3200/96; Flip angle, 90°, matriks 128 x 128,

B değerleri: 0-50 and 800-1000 sn/mm2.

Kaynaklar

- Casciani E, Polettini E, Carmenini E, et al. Endorectal and dynamic contrast-enhanced MRI for detection of local recurrence after radical prostatectomy. AJR Am J Roentgenol 2008 May;190(5):1187-1192.

- Yoshizako T, Wada A, Hayashi T, et al.  Usefulness of diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in the diagnosis of prostate transition-zone cancer. Acta Radiol 2008 Dec;49(10):1207-1213

- Claus FG, Hedvig Hricak H, Hattery RR. Pretreatment Evaluation of Prostate Cancer: Role of MR Imaging and 1H MR Spectroscopy . RadioGraphics 2004;24:167-180

- Bloch BN, Furman-Haran E, Helbich TH, et al. Radiology. Prostate cancer: accurate determination of extracapsular extension with high-spatial-resolution dynamic contrast-enhanced and T2-weighted MR imaging--initial results. Radiology 2007 Oct;245(1):176-185. Epub 2007 Aug 23

- Choi YJ, Kim JK, Kim N, Kim KW, Choi EK, Cho KS. Functional MR imaging of prostate cancer. Radiographics 2007 Jan-Feb;27(1):63-75.

- Chen M, Dang HD, Wang JY, Prostate cancer detection: comparison of T2-weighted imaging, diffusion-weighted imaging, proton magnetic resonance spectroscopic imaging, and the three techniques combined. Acta Radiol 2008 Jun;49(5):602-610

- Mazaheri Y, Shukla-Dave A, Hricak H, et a. Prostate Cancer: Identification with combined diffusion-weighted MR Imaging and 3D 1H MR spectroscopic imaging—Correlation with pathologic findings. Radiology 2008;246:480-488

- Testa C, PhD, Schiavina R, Lodi R, et al. Prostate cancer: sextant localization with MR imaging, MR spectroscopy, and 11C-Choline PET/CT. Radiology 2007;244:797-806

- Reinsberg SA, Payne GS, Riches SF, et al. Combined use of diffusion-weighted MRI and 1H MR spectroscopy to increase accuracy in prostate cancer detection. AJR Am J Roentgenol 2007 Jan;188(1):91-98

- Tanimoto A, Nakashima J, Kohno H, et al. Prostate cancer screening: the clinical value of diffusion-weighted imaging and dynamic MR imaging in combination with T2-weighted imaging. J Magn Reson Imaging 2007 Jan;25(1):146-152.

- Rouvière O, Hartman RP, Lyonnet D. Prostate MR imaging at high-field strength: evolution or revolution? Eur Radiol 2006 Feb;16(2):276-84. Epub 2005 Sep 10.

- Chen AP, Cunningham CH, Kurhanewicz J, Xu D, Hurd RE, Pauly JM, Carvajal L, Karpodinis K, Vigneron DB.High-resolution 3D MR spectroscopic imaging of the prostate at 3 T with the MLEV-PRESS sequence. Magn Reson Imaging 2006 Sep;24(7):825-832. Epub 2006 May 2.